婴儿培养箱技术参数

1、具有箱温控制模式；设置温度与箱内温度分屏显示；

2、独立的超温保护系统；

3、自然风道加湿；婴儿床倾斜角度无级可调功能；

4、产品具有自检功能，多种故障报警提示；

*5、蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入

6、前面板具有温度校正功能；

7、具有专用氧气输入接口。

8、工作电源：AC220V/ 50HZ，输入功率：≤850VA

9、控温方式：箱温控制

*10、控温范围：25℃~37℃（选配＞37℃温度设置模式时，可以设置到39℃.）

11、箱温显示温度范围：5~65℃，升温时间：≤30min；湿度设置范围30% -95%

12、培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃

13、平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃

14、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

15、温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

16、婴儿床倾斜角度：±12°无级可调

17、采用低噪音的无刷直流电机，婴儿舱内噪声：≤45dB（A）

18、故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风机、系统等

19、可选配黄疸治疗装置：床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm2  (光源为LED)。床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm2 (光源为LED)；床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

20、6台暖箱中3台标配黄疸治疗装置。

21、配套暖箱罩

*22、机器使用寿命八年（提供原厂承诺书）

23、整机免费质保2年