药品冷藏柜和药品阴凉柜采购需求和技术参数

一、采购需求

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 | 预算总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 药品冷藏柜 | 1 | 台 | 0.5万元/台 | 0.5万元 | 单门，适用于储存药品 |
| 药品冷藏柜 | 3 | 台 | 0.5万元/台 | 1.5万元 | 双门，适用于储存药品 |
| 药品阴凉柜 | 4 | 台 | 0.9万元/台 | 3.6万元 | 三门，适用于储存药品 |

- 药品冷藏柜技术参数（单门）

| - 序号 | - 内容 | - 是否响应 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 装备年限：提供2023年生产的全新未经使用的装备（货物）。 |  |  |
| - 2 | - 样式：立式，单门 |  |  |
| - 3 | - 双层中空玻璃门，配有门锁；湿度85%以下玻璃门无凝霜 |  |  |
| - 4 | - 有效容积：＞300升 |  |  |
| - 5 | - 温度范围：2℃-8℃，湿度范围：35-75%RH ，符合新版GSP认证标准 |  |  |
| - 6 | - 同步的温湿度显示屏幕，便于观察；温度设置精度0.1℃。 |  |  |
| - 7 | - 风冷方式：风冷 |  |  |
| - 8 | - 箱体外壳系冷轧钢板成形后喷粉 |  |  |
| - 9 | - 内胆采用PS板吸附材质 |  |  |
| - 10 | 保温层为无氟高密度保温材料 |  |  |
| - 11 | 配有至少4个可调节高度的搁架； |  |  |
| - 12 | - 配有4个止动底脚 |  |  |
| - 13 | 采用国际知名品牌蒸发风机，保证运行低噪稳定； |  |  |
| - 14 | 采用国际知名品牌压缩机，制冷性能稳定、安全性高； |  |  |
| - 15 | - 有高低温和高低湿度异常报警功能 |  |  |
| - 16 | 配备USB接口，可导出温湿度数据记录。 |  |  |
| - 17 | 配有门锁 |  |  |
| - 18 | 有医疗器械注册证 |  |  |
| - 19 | 适用于医院药品、疫苗的储存 |  |  |

- 药品冷藏柜技术参数（双门）

| - 序号 | - 内容 | - 是否响应 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 装备年限：提供2023年生产的全新未经使用的装备（货物）。 |  |  |
| - 2 | - 样式：立式，双门 |  |  |
| - 3 | - 双层中空玻璃门，配有门锁；湿度85%以下玻璃门无凝霜 |  |  |
| - 4 | - 有效容积：≥630升 |  |  |
| - 5 | - 温度范围：2℃-8℃，湿度范围：35-75%RH ，符合新版GSP认证标准 |  |  |
| - 6 | - 同步的温湿度显示屏幕，便于观察；温度设置精度0.1℃。 |  |  |
| - 7 | - 风冷方式：风冷 |  |  |
| - 8 | - 箱体外壳系冷轧钢板成形后喷粉 |  |  |
| - 9 | - 内胆采用PS板吸附材质 |  |  |
| - 10 | 保温层为无氟高密度保温材料 |  |  |
| - 11 | 配有至少4个可调节高度的搁架； |  |  |
| - 12 | - 配有4个止动底脚 |  |  |
| - 13 | 采用国际知名品牌蒸发风机，保证运行低噪稳定； |  |  |
| - 14 | 采用国际知名品牌压缩机，制冷性能稳定、安全性高； |  |  |
| - 15 | - 有高低温和高低湿度异常报警功能 |  |  |
| - 16 | 配备USB接口，可导出温湿度数据记录。 |  |  |
| - 17 | 配有门锁 |  |  |
| - 18 | 有医疗器械注册证 |  |  |
| - 19 | 适用于医院药品、疫苗的储存 |  |  |

药品阴凉柜技术参数

| - 序号 | - 内容 | - 是否响应 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 装备年限：提供2023年生产的全新未经使用的装备（货物）。 |  |  |
| - 2 | - 样式：立式，三开门。 |  |  |
| - 3 | - 双层玻中空玻璃门，保温性能好。 |  |  |
| - 4 | - 有效容积：≥ 1200 L 。 |  |  |
| - 5 | - 温度范围：8℃-20℃，湿度范围：35-75%RH 。 |  |  |
| - 6 | 符合新版GSP认证的同步LED温湿度显示屏幕，便于观察。 |  |  |
| - 7 | - 配备USB接口，可导出温度数据记录 |  |  |
| - 8 | - 内置六层搁物架，可上下调节间距。 |  |  |
| - 9 | - 风冷循环系统。 |  |  |
| - 10 | - 无霜。 |  |  |
| - 11 | - 具有温湿度异常智能报警功能 |  |  |
| - 12 | - LED冷光源照明，分光均匀，节能环保。 |  |  |
| - 13 | - 底座万向脚轮设计，可移动、锁定，并根据要求实现微调。 |  |  |
| - 14 | 适用于医院药品的储存 |  |  |

商务要求：

1.项目整体免费质保不少于1年。

- 出现设备质量问题，在接到用户报修通知后1小时内响应，4小时内专业工程师到现场维修，小故障故障在当天解决，大故障24小时内解决。