采购要求

一、采购服务内容:

手术室奇目C臂机，机型：Ziehm Vision,机器不能正常曝光，报警代码为：E1246 Flat-panel detector communication fault.平板通讯故障。

维修项目预算为3.3万元，同类报错故障质保期6个月。

维修内容：

1、修复CP2(通讯模块)

2、修复破损电缆外皮

3、同类故障质保期6个月。

4、免费提供一次机器故障检测、保养、巡检。

二、服务要求：

1.维修工程师具有维修影响设备维修经验和证书，保证1小时电话响应，12小时到达现场维修（如有必要，需要去现场考察）。

2.投标人需具有自己公司的24小时400报修电话、固定电话或手机号码，保证24小时维修服务。

3.修复CP2（通讯模块）和破损电缆，试机必须保证机器正常运行可以曝光。

4.本项目采用最低价中标，不接受分包。

5.服务期限：6月。