# （一）采购内容

总体要求：

1、防护服（短袖）：8套【分体式防护服 1套（XXL号）、2套（L号）、1套（M号女式）、1套（S号女式）；直身式防护服  3套（XL号）】

2、防护围脖 8个
3、防护帽   6个

- 总体要求：

- 射线防护装备（防护服、防护围脖、防护帽）适用于导管室介入手术使用，采用无铅材料，无生物毒性。

- 射线防护装备使用有效期达5年。

- 防护服
*1、防护材料：无铅防护材料。

2、防护材料采用纳米技术，金属粒子均匀分布，无漏射。

*3、分体及直身防护服正面每片防护层铅当量≥0.5mmPb，重叠部分铅当量≥1.0mmPb，防护衣后部铅当量≥0.25mmPb。

4、防护服整套重量≤6 kg。

5、内层材料：速干面料，舒适、透气、抗汗。
6、外层材料：柔软、耐伸拉、重量轻；防水、防火、耐磨、抗菌、抗静电。
7、具有减轻腰部承重的设计，防止脊椎损伤，长度可根据需求调节。
8、通过IEC 61331-1:2014 国际电工学会测试（医用诊断X射线辐射防护器具 第1部分:材料衰减性能的测定，如有新标准，以最新规范为准），消除了荧光效应和“二次荧光辐射”给医务人员身体带来的伤害。

- 防护围脖

*1、防护材料：无铅防护材料，铅当量：≥0.5mmpb；

2、内层材料：速干面料，舒适、透气、抗汗。

3、外层材料：柔软、耐伸拉、重量轻；防水、防火、耐磨、抗菌。

4、围脖为条形，采用“魔术贴”固定，可适应成人。

- 防护帽

*1、防护材料：无铅防护材料，铅当量：≥0.5mmpb；

2、内层材料：速干面料，舒适、透气、抗汗。

3、外层材料：柔软、耐伸拉、重量轻；防水、防火、耐磨、抗菌；

4、松紧设计贴合使用者；

四、衣架及衣撑

1、配备2个可移动落地铅衣架，每个铅衣架可同时挂≥4个铅衣撑，整体采用不锈钢材质

2、配备≥8个铅衣撑