瑞谱斯一氧化氮传感器招标参数

- 技术参数：

- 传感器类型：电化学传感器。

- 检测原理：电化学检测原理。

- 呼出一氧化氮测量范围：5~500ppb

- 示值误差：当测量值<100ppb时，示值误差≤±5ppb；当测量值≥100ppb时，示值误差≤±5%。

- 测量结果重复性≤5%。

- 其他要求：

储存条件：

| 环境温度 | -20 oC~ 55 oC |
| --- | --- |
| 相对湿度 | 10% ~ 90% |
| 大气压力 | 700hPa ~ 1060hPa |

工作条件：

| 环境温度 | 5oC~ 40 oC |
| --- | --- |
| 相对湿度 | 20% ~ 80% |
| 大气压力 | 700hPa ~ 1060hPa |